# MANUALE OPERATIVO

Bombe Crawford Loc. 4047

# INDICE

GENERALE

Descrizione dell’impianto .……………………………………………………….3

Operazioni preliminari di avvio impianto ….…...………………………………..3

DESCRIZIONE PAGINE DEL PANNELLO OPERATORE

Descrizione moduli pagina ………………………………………………………4

Pagina iniziale .. ...…………………………………………………………….... 5

Menù principale ...……………………………………………………………......6

Impostazione allarmi ...…………………………………………………………. 7

Bomba 1 ...……………….……………………………………………………….8

Bomba 2 ...…….....…...…………………………………………………………..9

Allarmi ..............……..…………………………………………………………...10

Storico allarmi .………...………………………………………………………....11

SEGNALAZIONI DA CONTROLLORE

Descrizione generale ….…………………………………………………………12

Elenco segnalazioni  .….…………………………………………………………13

# DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

L’impianto in questione è composto da due camere per la prova di esplosione del propellente, monitorate da un sistema di controllo.

Il sistema di controllo è costituito da un PLC posto nel quadro di gestione e da un PC di comando, supervisione e di archiviazione dati.

### OPERAZIONI PRELIMINARI DI AVVIO IMPIANTO

Per avviare la macchina bisogna effettuare le seguenti operazioni:

- Alimentare il quadro elettrico attraverso la presa elettrica posta al suo fianco.

- Verificare che il pulsante di EMERGENZA posto sul quadro elettrico non sia premuto.

- Premere i pulsanti RIPRISTINO AUSILIARI  posto sul quadro elettrico.

- Avviare il PC posto accanto al quadro elettrico e, dopo aver effettuato l'accesso (non necessita di alcuna password), attendere che compare il desktop.

- Cliccare 2 volte sull'icona "" per avviare il programma.

- In seguito è possibile entrare nel menù principale dei pannelli operatori semplicemente premendo un qualsiasi punto dello schermo.

DESCRIZIONE MODULI SU PAGINE

In tutte le pagine è presente in alto la parte informativa della macchina con la visualizzazione di data e ora ed eventuali segnalazioni presenti e non riconosciute.

PAGINA INIZIALE SU PANNELLO OPERATORE

Questa pagina rappresenta la schermata iniziale del programma appena avviato  dell’impianto.

Per entrare nel menù operativo basta semplicemente toccare un punto dello schermo.

MENU’ PRINCIPALE SU PANNELLO OPERATORE

Nella pagina “MENU’ PRINCIPALE” è possibile scegliere con quale banco di prova si desidera lavorare e quindi andare nella pagina interessata.

E' inoltre possibile impostare le soglie di allarmi e visualizzare gli allarmi attualmente presenti.

IMPOSTAZIONI ALLARMI

Nella pagina sopra indicata è possibile impostare i valori di preallarme e di allarme della pressione delle camere e della temperatura di ognuna di esse.

BOMBA 1

In questa pagina è possibile inserire tutti i dati inerenti alla prova, visualizzare lo stato della resistenza e dei traguardi, visualizzare le curve della pressione e della temperatura e tutti i risultati della prova.

Per avviare la prova è necessario aver inserito la basetta completa di resistenza e traguardi (3 o 4) nel connettore della camera interessata, verificare che tutti i campi della basetta siano diventati verdi, che la pressione della camera rientri nelle soglie di preallarme impostate nella pagina "impostazioni allarmi" e successivamente premere il pulsante "Inizio prova" posto nella parte alta dello schermo.

A questo punto si azzereranno tutti i risultati della prova precedentemente effettuata e si avvierà un nuovo ciclo.

Durante la prova verranno aggiornati tutti i valori dei risultati e quando l'ultimo traguardo viene interrotto, si arresta la prova.

E' possibile eseguire una stampa della pagina così come rappresentata, premendo il pulsante "Stampa pagina"

Attraverso il pulsante "Salva su File" è possibile archiviare su due file ben distinti, le curve della pressione e temperatura e i dati della prova con i risultati dei tempi e delle velocità. Questi due File prenderanno il nome scritto nel campo "Nome file" e avranno un suffisso "_dati" oppure "_curve" con un'estensione di tipo .CSV adatta per i fogli elettronici di Excel.

Questi file sono collocati nella cartella "Archivi" posta sul desktop del PC.

N.B.: i file non possono essere sovrascritti; Nel caso intervenga l'emergenza, la prova

viene annullata in qualsiasi condizione si trovi.

BOMBA 2

Questa pagina è analoga alla pagina della Bomba 1, ma si riferisce ovviamente al banco di prova n°2.

ALLARMI

Nella pagina degli allarmi sono visualizzate tutte le segnalazioni dal controllore attualmente presenti.

STORICO ALLARMI

L’archivio allarmi è utilizzato per la visualizzazione dello storico delle segnalazioni inviate dal controllore. Questa archiviazione è utile a chiunque, in presenza di un guasto della macchina, per poter effettuare una diagnosi più semplificata del problema.

Tutte le segnalazioni, vengono archiviate, inoltre, su di un file nella cartella C:\Logs in formato .CSV.

DESCRIZIONE GENERALE SEGNALAZIONI A PANNELLO OPERATORE

Tutti gli Allarmi vengono segnalati attraverso una segnalazione di testo;

Gli allarmi non permettono l'avvio della prova, ma non la arrestano nel caso in cui si generano successivamente.

E’ possibile, in caso di presenza di segnalazioni, resettare l'allarme attraverso il pulsante "Reset Allarmi" di colore giallo, presente in tutte le pagine del programma di supervisione.

ELENCO SEGNALAZIONI

Di seguito Vi forniamo un elenco di tutte le segnalazioni con il relativo numero di riferimento che è visualizzato all’estrema sinistra di ogni segnalazione, e l’eventuale ripristino dell’anomalia.

- A/ Verificare collegamento resistenza banco prova 1:

All'avvio della prova, viene verificato il valore della resistenza di accensione. Se

questo valore non rientri in una tolleranza prestabilita, si genera una

segnalazione. Verificare lo stato del filamento e successivamente premere il

pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Verificare collegamento resistenza banco prova 2:

All'avvio della prova, viene verificato il valore della resistenza di accensione. Se questo valore non rientri in una tolleranza prestabilita, si genera una segnalazione. Verificare lo stato del filamento e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Verificare collegamento filamento 1° traguardo banco prova 1:

All'avvio della prova, viene verificata la presenza di tutti i filamenti interessati alla prova. Se uno di questi non viene rilevato, si genera una segnalazione. Verificare lo stato del filamento del traguardo e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Verificare collegamento filamento 2° traguardo banco prova 1:

All'avvio della prova, viene verificata la presenza di tutti i filamenti interessati alla prova. Se uno di questi non viene rilevato, si genera una segnalazione. Verificare lo stato del filamento del traguardo e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Verificare collegamento filamento 3° traguardo banco prova 1:

All'avvio della prova, viene verificata la presenza di tutti i filamenti interessati alla prova. Se uno di questi non viene rilevato, si genera una segnalazione. Verificare lo stato del filamento del traguardo e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Verificare collegamento filamento 4° traguardo banco prova 1:

All'avvio della prova, viene verificata la presenza di tutti i filamenti interessati alla prova. Se uno di questi non viene rilevato, si genera una segnalazione. Verificare lo stato del filamento del traguardo e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Verificare collegamento filamento 1° traguardo banco prova 2:

All'avvio della prova, viene verificata la presenza di tutti i filamenti interessati alla prova. Se uno di questi non viene rilevato, si genera una segnalazione. Verificare lo stato del filamento del traguardo e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Verificare collegamento filamento 2° traguardo banco prova 2:

All'avvio della prova, viene verificata la presenza di tutti i filamenti interessati alla prova. Se uno di questi non viene rilevato, si genera una segnalazione. Verificare lo stato del filamento del traguardo e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Verificare collegamento filamento 3° traguardo banco prova 2:

All'avvio della prova, viene verificata la presenza di tutti i filamenti interessati alla prova. Se uno di questi non viene rilevato, si genera una segnalazione. Verificare lo stato del filamento del traguardo e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Verificare collegamento filamento 4° traguardo banco prova 2:

All'avvio della prova, viene verificata la presenza di tutti i filamenti interessati alla prova. Se uno di questi non viene rilevato, si genera una segnalazione. Verificare lo stato del filamento del traguardo e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Bassissima pressione camera:

Se la pressione delle camere sia inferiore della soglia di allarme impostata, si genera una segnalazione. Verificare la causa della segnalazioen e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Bassa pressione camera:

Se la pressione delle camere sia inferiore della soglia di preallarme impostata, si genera una segnalazione. Verificare la causa della segnalazione e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Alta pressione camera:

Se la pressione delle camere sia superiore della soglia di preallarme impostata, si genera una segnalazione. Verificare la causa della segnalazione e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Altissima pressione camera:

Se la pressione delle camere sia superiore della soglia di allarme impostata, si genera una segnalazione. Verificare la causa della segnalazione e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Bassissima temperatura camera prova bomba 1:

Se la temperatura della camera della bomba 1 sia inferiore della soglia di allarme impostata, si genera una segnalazione. Verificare la causa della segnalazione e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Bassa temperatura camera prova bomba 1:

Se la temperatura della camera della bomba 1 sia inferiore della soglia di preallarme impostata, si genera una segnalazione. Verificare la causa della segnalazione e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Alta temperatura camera prova bomba 1:

Se la temperatura della camera della bomba 1 sia superiore della soglia di preallarme impostata, si genera una segnalazione. Verificare la causa della segnalazione e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Altissima temperatura camera prova bomba 1:

Se la temperatura della camera della bomba 1 sia superiore della soglia di allarme impostata, si genera una segnalazione. Verificare la causa della segnalazione e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Bassissima temperatura camera prova bomba 2:

Se la temperatura della camera della bomba 2 sia inferiore della soglia di allarme impostata, si genera una segnalazione. Verificare la causa della segnalazione e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Bassa temperatura camera prova bomba 2:

Se la temperatura della camera della bomba 2 sia inferiore della soglia di preallarme impostata, si genera una segnalazione. Verificare la causa della segnalazione e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Alta temperatura camera prova bomba 2:

Se la temperatura della camera della bomba 2 sia superiore della soglia di preallarme impostata, si genera una segnalazione. Verificare la causa della segnalazione e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Altissima temperatura camera prova bomba 2:

Se la temperatura della camera della bomba 2 sia superiore della soglia di allarme impostata, si genera una segnalazione. Verificare la causa della segnalazione e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Emergenza non ripristinata:

Ripristinare il pulsante di emergenza posto sul quadro elettrico e premere il pulsante "ripristino emergenze" posto accanto ad esso, e successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Mancanza alimentazione ingressi analogici:

Verificare lo stato del fusibile 40F2 e la causa della sua rottura. Successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Mancanza alimentazione ingressi digitali:

Verificare lo stato del fusibile 40F3 e la causa della sua rottura. Successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".

- A/ Mancanza alimentazione uscite digitali:

Verificare lo stato del fusibile 40F4 e la causa della sua rottura. Successivamente premere il pulsante "Reset Allarmi".